УСТАНОВКА «КУПЕЛЬ – ТИТ.3» - НОВОЕ ПРОГРЕССИВНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА

Авторы: В.И. Лысякова, начальник химической лаборатории Московской государственной инспекции пробирного надзора, кандидат химических наук;

В.И. Черемисин, начальник НТО Российской государственной пробирной палаты,

М.П. Чайкин, генеральный директор ЗАО «ТермИТ»

(Доклад на Седьмой международной конференции «Золотодобывающая промышленность России. Состояние и перспективы развития», Москва, ВВЦ, 3 февраля 2005 г.)

Пробирный метод анализа является основным при определении золота как в бедных, так и в богатых материалах. Определение золота в сплавах на его основе регламентировано методиками: ГОСТ 17234-71 “Золотые сплавы. Методика определения содержания золота и серебра “ и ИСО 11426:1997 “ Определение золота в золотых ювелирных сплавах. Метод купелирования (пробирная плавка)”.

По точности метод купелирования превосходит все другие известные методы. Абсолютная погрешность составляет 0,05% при определении золота в желтых и красных сплавах и 0,1% – в белых сплавах с палладием или никелем.

Одной из важнейших операций методики, влияющей на точностные характеристики, является операция купелирования. Условия купелирования определяются применяемой печью (и капелями). В стандарте ИСО 11426 отмечается необходимость использования печей с контролируемой окислительной атмосферой и подчеркивается, что обычные муфельные печи для купелирования не подходят. Это требование справедливо и вытекает из сущности метода. Купелирование – это окислительное плавление, в котором кислород воздуха является реагентом, от концентрации которого зависит протекание процесса. Специфика метода купелирования состоит в том, что результаты анализа корректируют по синтетическим смесям – чекам. Поэтому очень важным является равномерность распределения окислительной атмосферы и температуры в рабочем объеме печи для обеспечения идентичности условий купелирования для стоящих рядом капелей. Только в этом случае поправка на чек будет правомерной и не исказит результаты анализа.

В Европе для анализа золотых сплавов широко используют печи для купелирования «Carbolite» (Sheffild, England), удовлетворяющие требованиям стандарта. В этих печах через рабочую камеру проходит предварительно нагретый, контролируемый воздушный поток.

В России большинство пробирных лабораторий укомплектовано печами, созданными для других целей. Условия купелирования в таких печах, как правило, удовлетворительны при небольших загрузках. При увеличении загрузки купелирование протекает медленно и неравномерно из-за недостатка окислителя. Попытки модернизации печей с целью увеличения циркуляции воздуха внутри технологического пространства не приводят к существенным улучшениям условий купелирования. Это связано с трудностями создания однородного (ламинарного) потока воздуха.

Значительным шагом вперед явилось производство и эксплуатация в промышленных условиях  печей производства ЗАО НПФ “ТермИТ” моделей ТИТ.2 и ТИТ.1 – конструкций с выдвижным и вращающимся подом, конструкции которых позволяют выравнивать условия процесса купелирования в каждой из загруженных капелей. Однако, модели ТИТ.2 и ТИТ.1 сложны в эксплуатации или дороги.

В 2000 г. ЗАО Научно-производственная фирма “ТермИТ” (г. Москва) по заказу Российской государственной пробирной палаты приступила к разработке установки для купелирования с контролируемым воздушным потоком. Созданию печи предшествовал всесторонний анализ стадий процесса купелирования, влияющих факторов, требований к техническим и эксплуатационным параметрам, был учтен опыт и пожелания аналитиков.

При конструировании печи особое внимание уделялось равномерности распределения температур в рабочем объеме печи. На рис. 1 для примера показаны результаты замера температур над капелями, установленными по всей поверхности пода печи. Из рисунка видно, что температурный разброс между двумя капелями в любом ряду печи составляет не более 0,3-0,5 %. Эти исследования подтвердили правильность и перспективность принятых технических подходов и реальную возможность управления условиями проведения купелирования.

Результатом работ явилось создание установки для купелирования “Купель-ТИТ.3”.

Рис. 1. Результаты измерений температурного поля печи «ТИТ.3» в плоскости уровня рабочих торцов капелей при принудительной подаче воздуха

# Устройство установки "КУПЕЛЬ - ТИТ.3".

Дизайн (любой) установки в значительной степени определяется  функциональными блоками, входящими в ее состав и их связями между собой.

Оборудование «Купель - ТИТ.3» включает в себя колпаковую электропечь, систему принудительной подачи воздуха в рабочую камеру печи, механизм перемещения камеры нагрева, систему отвода и вентиляции технологических газов, блок питания и автоматического управления главными параметрами процесса купелирования: температурой и подачей окислителя, а также систему тепловой и экологической защиты оператора.

Основным узлом электропечи является цилиндрическая камера, состоящая из двух поверхностей в зазоре между которыми помещается капели типа «Кама» производства ЗАО НПФ «ТермИТ». На неподвижной подине печи возможно размещение в два ряда 12 капелей «Кама» с внешним диаметром D=48 мм, либо 32-х капелей «Кама-7» с внешним диаметром 30 мм. Верхняя часть печи имеет возможность поворота относительно горизонтальной оси.

Технологический процесс идет при принудительном снабжении камеры нагрева окислителем. Подача воздуха и регулирование его потока в рабочей зоне осуществляется через вертикальную систему воздуховодов с помощью специально разработанного для «Купель-ТИТ.3» регулятора «VENT-1». Температура процесса в технологическом пространстве печи контролируется заданной оператором программой с помощью регулятора ПТ-200.

Установка изготавливается как в правостороннем, так и в левостороннем исполнении, которое определяется стороной обслуживания электропечи при пуско-наладочных и ремонтных работах. Блок питания и управления встроен в нижнюю часть конструкции специального вытяжного шкафа. Электропечь связана с рабочим столом шкафа через систему отвода технологических газов. Патрубок вывода технологических газов смонтирован в области зоны подсоединения вытяжного шкафа к местной вытяжной системе. Для обеспечения нормальной работы установки, производительность местной вентиляции должна составлять не менее 1000 м3/час. Установку отличает качество купелирования и воспроизводимость результатов анализа за счет особенностей ее конструкции, новых возможностей управления условиями купелирования и равномерности температурного поля в рабочей зоне. К особым достоинствам следует также отнести комфортность обслуживания за счет тепловой и экологической безопасности оператора, высокий эксплуатационный ресурс. Так, результаты ресурсных испытаний определили высокую стойкость нагревателей и футеровки (порядка 3-х лет).

В состав поставки установки купелирования "КУПЕЛЬ - ТИТ.3" входят:

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электропечь колпаковая "КУПЕЛЬ-ТИТ.3" | 1 |
| 2 | Комплект инструментария и технологической оснастки для обслуживания электропечи | 1 |
| 3 | Тиристорный блок электропитания и управления | 1 |
| 4 | Комплект соединительных жгутов и кабелей | 1 |
| 5 | Узел отвода технологических газов | 1 |
| 6 | Вентиляционный кожух | 1 |
| 7 | Тепловой экран | 1 |
| 8 | Комплект ЗИП | 1 |

Поставка установки осуществляется в разобранном на отдельные узлы виде. Сборка установки может производиться покупателем в соответствии с инструкциями и рекомендациями фирмы.

Испытания первой печи “Купель-ТИТ.3” были проведены в химической лаборатории Центральной государственной инспекции пробирного надзора (ЦГИПН), г. Москва. Целью испытаний являлось выяснение равномерности поправок (топографического фактора) при купелировании чеков. В ходе испытаний купелировали чеки на сплавы ЗлСрМ 585-80, загружая одновременно по 16 капелей (4 ряда по 4 капели). Результаты испытаний показали, что купелирование во всех капелях заканчивается одновременно и наблюдается сходимость поправок на чек во всех рядах, что свидетельствует о выравнивании условий купелирования в пространстве печи.

В аккредитованной лаборатории ЦГИПН постоянно проводится внутренний контроль результатов количественного химического анализа по всем применяемым в лаборатории методикам и для каждой единицы оборудования. Внутренний контроль включает следующие виды контроля: контроль повторяемости, промежуточной прецизеонности и правильности. Проводится также статистический контроль для оценки качества всех результатов КХА, полученных за определенный промежуток времени. Результаты внутреннего контроля для обеих имеющихся в лаборатории установок “Купель-ТИТ.3” удовлетворительны.

По результатам испытаний в ЦГИПН установка для купелирования “Купель-ТИТ.3” рекомендована для оснащения пробирных лабораторий.

В настоящее время Российской Пробирной палатой приобретено для региональных инспекций пробирного надзора 11 установок “Купель-ТИТ.3” в двух вариантах исполнения – на 32 и на 16 капелей.

Фирма НПФ «ТермИТ» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству и оказывает необходимую техническую помощь в оснащении пробирных лабораторий современным оборудованием.

E-mail: termit-istra@rambler.ru

Тел. (095) 757-5120.